变频串联谐振试验成套装置技术指标

1、电源电压：   三相220、380V±10%、50Hz；

2、额定容量： 678kVA；
3、输出电压：  270kV
4、输出电流：  2.5A
5、输出电压波形:  正弦波；
6、输出电压波形畸变率: ≤0.5% ；
7、允许连续工作时间：额定输出电流下持续运行时间为15分钟；
8、输出频率范围:     30～300Hz ；
9、品质因数:         ≥30
10、系统噪声:       ≤60db
11、系统测量精度:    1.0级
12、频率分辨率:      0.01Hz
13、频率不稳定度:    ≤0.05%
14、环境温度：       -25℃～ +55℃
相对湿度:       ≤90%
海拔高度:       ≤2000m
15.系统可实现以下功能
内部由嵌入式单片机控制,操作功能得到优化,操作简单
自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时1.5分钟(全频扫). 频率分辨率0.01Hz
自动试验,用户可设置试验程序,试验程序分为5段,系统自动按设置的程序完成试验过程
自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的
区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态。
自动试验时,可随时切换到手动控制状态,进行手动调频，调压
耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作
全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出
在变频电源内，电源的输入装有相应容量的空开和接触器
软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠
自动保存试验数据,生成试验报表.
数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据； 
液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流，谐振回路的品质因数
可实现以下操作：频率的上升和下降；电压的上升和下降；输入、输出的分合闸。
保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；
过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置
过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

击穿保护：变频串联谐振试验成套装置具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

变频串联谐振试验成套装置系统配置
1变频控制电源20kW          1台 
a) 变频控制电源采用高压耐压试验专用变频电源,采用一体化设计,控制电源本体具备调频、调压、控制、保护等功能。
b) 额定输出容量:  20kW
c) 工作电源:      三相220V、380V 50Hz 。
d) 输出电压:      250/500V可调。
e) 输出电压不稳定度≤0.05%
f) 最大输出电流: 40A
g) 输出波形:正弦波,      波形畸变率:≤0.5%
h) 频率调节范围:  30～300Hz
频率调节分辨率: 0.001 Hz
j) 噪声水平:≤ 60dB
k) 变频电源采用高性能专用微机控制电压、频率调节
l) 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接。
m) 保   护 ：具有过压、过流、过热、放电保护功能。
n) 具备手动试验/自动调谐/自动试验三种模式,并可任意切换。
具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率、励磁电流、励磁电压、试验时间等。
变频串联谐振试验成套装置具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能及各种数据打印功能。
励磁变压器20kVA      1台 
a) 额定容量:   20kVA
b) 输入电压:    500V
c) 输出电压：  4kV/8 kV/16kV
d) 工作频率范围： 30～300Hz
f) 电压比测量误差: 小于1%
g) 结构： 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求；
高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变；
内置过电压保护,防止击穿反击。

高压电抗器 DK-113kKVA/45kV         6台 
a) 额定容量：  113kVA
b) 额定电压：   45kV
c) 额定电流：    2.5A
e) 品质因素：  Q≥30
f) 结    构：  干式；
h) 连续运行时间：≥ 15min

电容分压FRC-150kV/1500pF       2台
a) 额定电压：  150KV
b) 工作频率：    30～300Hz
c) 分 压 比：    1500：1  ，高压电容量：500pF
d) 分压比误差：  ≤1%,
e) 测量精度：    交流有效值1 .0级
f) 介质损耗：    tgδ≤0.5% ;

h)高﹑低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30-300HZ内分压比不变。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，振动测试仪，绝缘电阻测试仪 等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!