JBC-702微机继电保护测试仪主要特点

JBC-702微机继电保护测试仪产品概述
采用高性能数字控制处理器作为控制微机，软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。采用高速高位D/A转换器，保证了全范围内电流、电压的精度和线性。各相电流、电压不采用升流、升压器，而采用直接输出方式，使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形，如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。

该三相微机继电保护测试仪具有标准的四相电压、三相电流输出，可方便地进行各种类型保护试验。单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器及微机保护进行检定。开机即可使用，操作方便快捷。

JBC-702微机继电保护测试仪主要特点
1、标准的3相电流4相电压输出：具有4相电压3相电流输出，可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V，电流三相可输出120A，第4相电压Ux为多功能电压项，可设为4种3U0或检同期电压，或任意某一电压值的情况输出。
2、单机操作方便：单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器及微机保护进行检定，并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用，操作方便快捷。
3、双操作方式，联接电脑运行：通过Windows平台上的全套中文操作软件，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。
4、软件功能强大：可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告等。
5、开关量接点丰富：继电保护测试仪为7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0～250V电位接点兼容，可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
6、大屏幕LCD显示屏：本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，全部操作过程均在显示屏上设定，操作界面和试验结果均汉化显示，显示直观清晰。
7、自我保护：采用合理设计的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。
8、具有独立专用直流电源输出：装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
9、性价比高：属于跨专业联合设计产品，综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能，和小型测试仪的价位，具有很高的性能价格比。

JBC-702微机继电保护测试仪技术参数
1、交流电流输出
输出精度  继电保护测试仪：0.5级
相电流输出（有效值）：0～40A 
三并电流输出（有效值）：0～120A
相电流长时间允许工作值（有效值）：10A
相电流最大输出功率：420VA
三并电流最大输出时最大输出功率：900VA
三并电流最大输出时允许工作时间：10s
频率范围（基波）：20～1000Hz
谐波次数：1～20 次
2、交流电压输出
输出精度：继电保护测试仪：0.5级
相电压输出（有效值）：0～120V
线电压输出（有效值）：0～240V
相电压/线电压输出功率：80VA/100VA
频率范围（基波）：20～1000Hz
谐波次数：1～20次
3、直流电流输出
输出精度：0.5级
电流输出：0～±10A/每相，0～±30A/三并
最大输出负载电压：20V
4、直流电压输出
输出精度：0.5级
相电压输出幅值：0～±160V
线电压输出幅值：0～±320V
相电压/线电压输出功率：70VA/140VA

5、开关量输入：7路
空接点：1～20mA，24V
电位接点接入：“0”：0～+6V；“1”：+11V～+250V
开关量输出：2对 
DC：220V/0.2A；AC：220V/0.5A
6、时间测量：
测量范围：0.1ms～9999s 
测量精度：0.1mS

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!