GKC-E高压开关动特性测试仪技术指标

GKC-E高压开关动特性测试仪是参照DL/T846.3-2004《高电压测试设备通用技术条件》电力行业标准第3部分，高压开关综合测试仪为设计依据，为进行各类断路器动态分析提供了方便，能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。亦适用于电磁动作类电器（如接触器、继电器等）的时间测试。

GKC-E高压开关动特性测试仪特点：
    1、主要数据、操作命令中文界面显示
    2、数据、曲线屏幕分时打印数据、波形。
    3、非测试数据不显示（含数据0不显示）
    4、金短时间数据测试功能（在合000分状态有效!）
    5、非动杆测量比例适于V0、V1、V2、V3、V4各项速度定义 。
    6、测试数据可存储、上传电脑。

GKC-E高压开关动特性测试仪​测试数据：
    1、时间： 固有分闸（合闸）时间
              分闸（合闸）相内不同期
              分闸（合闸）相间不同期
              合闸（分闸）弹跳时间（弹跳次数）
              合-分时间（金短时间）
    2、速度： 刚分（刚合）速度
              指定时间段（行程段或角度段）平均速度
              分闸（合闸）最大速度
    3、行程： 动触头行程（开距）
              接触行程（插入行程）
              过冲行程
              反弹行程（幅值）
    4、操作电流特性
    5、低电压动作特性
备注：弹跳次数、过冲行程、反弹行程（幅值）须在波形上读取，可打印输出。

GKC-E高压开关动特性测试仪技术指标
    环境组别：属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的III组仪器（即可在室外环境使用）。
    型式：便携式
    包装：铝合金
    使用电源 ：
    电压：AC220V±10%
    频率：50Hz±5%
    使用环境要求
    环境温度：-10℃～40℃
    相对湿度：< 80%
    安全性能
    绝缘电阻：> 2MΩ
    漏电流：< 3.5mA
    介电强度：电源进线对机壳能承受1500V（50Hz有效值）1分钟的耐压
    时间测试
    测试范围：0.1ms～997ms
    准确度：   ±（0.1%读数+2个字）
    图形显示：13路≮0.1ms所有跳变
    速度测试
    测速范围：1mm传感器 0.01～25.00m/s，
              0.1mm传感器 0.001～2.50m/s
    1°角度传感器 1周波/ 1°
    准确度：  1mm传感器  ±（1%读数+1个字）
              0.1mm传感器 ±（2%读数+1个字）
    1°角度传感器 ±（1%读数+1个字）
    行程测试
    测试范围：1mm传感器 0～750mm
              0.1mm传感器 0.1～30mm
    1°角度传感器 0～360°
    准确度： ±（1%读数+1个字）
    图形显示：S-t曲线及每1mm或0.1mm或1°位移（转角）的数值
    电流特性测试
    测试范围：40mA～10A
    分辨率：  40mA
    准确度： ±（1%读数+40mA）
    图形显示：I-t曲线及曲线上每一点（I,t）的参数值
    直流电源
    输出电压：30～250V连续可调
    输出电流：≤ 15A
    负载变化率：≤ 5%

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!