讲解耐压测试仪产品特点

耐压测试仪是一种通用型高压测量仪表，可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开，工作可靠。具有便携式结构，整机用铝合金包装箱作机壳，使用、携带十分方便。测试仪上端均压罩为高压端，可直接输入被测高压，下端有专用接地端，供接地使用。用专用电缆连接高压分压器和低压显示表，并选择相应的电压和量限即可开始测量。

耐压测试仪具有测试时间、被测漏电流、耐压全数显示；测试时间、漏电流连接任意设定；声光报警、高压击穿保护；配遥控测试枪；手动、远控测试等功能特点。

耐压测试仪是对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试专用仪器。在不破坏绝缘材料性能的情况下，对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲，耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力，进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。

耐压测试仪产品特点：

监视功能：输出电流 仪表电压 零位指示 电源指示工作指示计时指示

保护功能：过流保护 时间继电器

采用新型时间继电器，计时范围更广

采用新型电流继电器，更精确、更可靠，确保人身及设备安全

结构合理，体积小，重量轻

耐压测试仪的操作规程和使用方法：

1、将0.7MΩ标准 电阻 的一端连接耐压仪的地线。

2、接通电源，将仪器、报警漏电流设定在5mA。

3、开启仪器，用测试棒击标准电阻另一端，调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警，则判定该仪器处于正常工作状态，若不在3410V至3590V范围内仪器报警的，则仪器工作不正常。

4、当在运行检查时发现设备功能失效，运行检查结果不能满足规定要求时，操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测，并将仪器送去维修。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!