HLY-II回路电阻测试仪产品应用及技术特点

一、仪器概述

目前，电力系统中普遍彩常规的QJ44型双臂直流电桥测量高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为毫安级，在测量高压开头导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。例如，1993年2月8日，河北邯郸电业局，在220KV变电站测试220KV开关接触电阻时，先使用了QJ44型双臂电桥测量，其中相接触电阻为1370μΩ，而国家标准规定不大于800μΩ，用电容器对其充放电，数值忽大忽小，无法判断，经使用100A直流电阻测试仪，测试结果为450μΩ.用该仪器测量时，由于大电流将触头的油膜及氧化层烧掉而反映出真实的结果。因此电力部标准SD301-88《交流500KV电器设备交接和预防性试验规程》和新版《电器设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流做出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

HLY-II回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作，它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备，其测试电流采用国家标准GB736推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并用数字显示。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现声高压开关试验维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

二、技术指标

测量范围：1~1999μΩ，分辨率：1μΩ

测量电流：0~100A可调

测量精度：电流1.0级，电阻1.0级

显示方式：三位半LED数字显示

工作方式：连续

电源：AC220V

体积：300mm×250mm×162mm

重量：5Kg

三、工作原理

采用交一直一交逆变技术，采用脉宽调制方法，自动调节电流，也可手动调节并使之达到恒流100A。

四、操作程序

1、仪器接好线。

2、检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电流钳内侧，否则测量结果不真实，电流表、电压表显示为0。（允许最后一位跳动）。

3、按下测量开关后，手动顺时针调节“电流微调”旋钮，使电流从10A左右升到100A并保持稳定，（若电流值有偏差，可适当调整至100A），此时电阻表显示值即为所测电阻值（若显示1，即表示所测回路电阻值超量程）。如果测量电流不是100A，例如为I0，电阻表读数显示为U0，则实际电阻值为R=100U0/I0（uΩ）。

4、如果按正确接线方法使用，而测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所使用大电流线是否截面过小，或者所接回路是否接通。

- 测量结束后，把“电流微调”旋钮逆时针方向调到最小，然后断开电源开关。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压检测仪，直流高压发生器，直流电阻检测仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!