ZLJD-100回路电阻测试仪应用特征

ZLJD-100回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等,该仪器采用100A恒流输出，zui高输出电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。回路电阻测试仪测试过程全部由单片控制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，结果打印，适用于不同的工作环境。

一、技术指标：

1、测量范围：0-1999μΩ 分辨率：1μΩ

2、测量电流：＞100A/200ADC

3、测量精度：0.2,级.0.5级

4、显示方式：液晶显示、结果打印

5、工作温度：-10℃~50℃

6、工作电流：AC220V±10%

7、体 积：290×280×240

8、重 量：6.2Kg

二、工作原理：

本机内置100A开关电源，使之达到恒流100A回路实时跟踪测试，保证测试结果正确。

三、仪器特点

1.液晶显示器、高速热敏打印机。

2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗*力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3.人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。

4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器，结合高性能16位单片机，测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数，确保了该产品的测试准确度。

5. 本产品还设计了实时日历时钟，为打印、保存数据提供时间依据。

6. 数据存储与历史数据浏览功能，可存储大量数据，并具有掉电保护功能。

四、使用说明

1. 按四线测量法，用测试线将被试品连接至仪表面板上，注意电压测量线应接在电流输出线内侧。

2. 接通AC220V电源（注意：电源进线的第三根线即保护地必须接到大地），按下电源开关，此时电流表、电阻表显示“000”（可在未数允许一位数跳动）。

3. 按测量开关，调节电流输出旋钮（按顺时针）至电流表头显示“100.0”时，再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值，并作记录。（若显示“1”表示所测回路超量程）。

4. 测试完毕，将电流输出调节旋钮（按逆时针）调至zui小，复位测量开关，再切断电源开关。

5. 如要重复测试，只需复位测量开关，将测试钳重新夹好，再按测量开关即可。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！