AZ19直流检流计产品功能特点

AZ19直流检流计仪器灵敏可替代AC15/1~AC15/6各型直流复射检流计，使用时不需考虑外临界电阻的尼匹问题；它具有输入过压保护，其抗震性能用抗冲性能均强。

一、AZ19直流检流计概述

本仪器是采用第四代斩波稳压零技术集成运算放大器为核心组成的电子检流计；它具有高增益、低漂移、低噪声。本仪器用大表面头，使视野清晰。AZ19型电子检流计可用于各种电桥、电位差计指示不平衡信号，也可用低噪声、低漂移直流放大器或直接当直流电压表使用。

二、仪器主要特点：
1、仪器采用三节1号电池串联供电，以排除市电引起的共模干扰。

2、本仪器灵敏可替代AC15/1~AC15/6各型直流复射检流计，使用时不需考虑外临界电阻的尼匹问题；它具有输入过压保护，其抗震性能用抗冲性能均强。

3、AZ19型电子检流计作为电桥、电位差计不平衡信号指示用时，设有非线性量程档，在10μV 范围内具有±30μV档灵敏度；当输入信号强时，压缩输出运态范围达30分贝以上。

4、仪器采用各种屏蔽措施，因此具有较高的抗*力

三、AZ19直流检流计主要技术指标

1、使用条件：

（1）环境温度：0℃~±40℃；

（2）环境湿度：小于80%（RH）

（3）避免阳光直射，空气中无腐蚀性气体，避免严重振动。

2、电源：使用三节一号干电池供电。

3、仪器基本参数如下表：

| 量程 | 输入阻抗 | 电压常数 | 电流常数 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ±30μV | 10KΩ | 0.5μV/格 | 0.5×10-9A/格 | ＜4秒 |
| ±100μV | 20KΩ | 2μV/格 | 0.1×10-9A/格 | ＜3秒 |
| ±300μV | 20KΩ | 5μV/格 | 0.25×10-9A/格 | ＜3秒 |
| 非线性 | 10KΩ | 0.5μV/格 | 0.05×10-9A/格 | ＜4秒 |
| ±1mV | 100KΩ | 20μV/格 | 0.2×10-9A/格 | ＜3秒 |
| ±3mV | 100KΩ | 50μV/格 | 0.5×10-9A/格 | ＜3秒 |
| ±10mV | 1MΩ | 200μV/格 | 0.2×10-9A/格 | ＜3秒 |
| ±30mV | 1MΩ | 500μV/格 | 0.5×10-9A/格 | ＜3秒 |

注：非线性档电压常数和电流常数，系指零点附近。

4、电压噪声：≤±0.25μVp-u

5、零电压漂移：≤±2.5μV/4小时

6、指示误差: ≤±5%;输出端输出值0~±5mV 误差:≤±5%

7、对市电串模抑制比：大于60db；对市电共模抑制比：大于120db（包括直流）

8、  温度系数：≤0.5μV/℃；

9、非线性压缩比：≥31 db（即31倍）

10、 耗电：≤10mw

11、外形尺寸：170×160×230

12、重量约2kg

四、基本工作原理

直流信号由输入端入，经量程衰减，通过过压保护及低通滤波后，加到放大器上，放大量由反馈网络选择。信号满量程输入时，放大器输出值为300mv.。放大器一路输出经限流电阻限流后，送入宽表面头，偏移显示所测电压大小和极性。另一路经60倍衰减后供检流计背面输出端输出，输出阻抗为339Ω。放大器使用负电源由ICL7660提供。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！