YJ108型直流毫伏源产品技术指标

YJ108型直流毫伏源是直流电压源，用于标定具有热电偶或直流电压输入的DDZⅢ型各种高输入阻抗参数显示仪和各种热电偶温控仪表。由于mV量程的内阻有20Ω左右，故不适合标定不同动圈式仪表。

本产品还有“左”、“右”二组数字拨盘设定的值，可给出V或mV值。配合热电偶选择开关，选择（符合IEC及国家标准的S、R、K、T、J、E型热电偶型式，即可给出设定的并能自动扣除冷端电势的在某一温度下热电偶仿真电势值。

本产品还有“左”、“右”数字拨盘的选择开关及输出置“零”开关，利用上述二个开关对被校仪表进行三点校正（加零、中点、满度）。

| 输出电压 | 基本wu差 | 最小步进值 |
| --- | --- | --- |
| 0-9.999V | ±0.05%Ux±4mV | 1mV |
| 0-59.999mV | ±0.05%Ux±8µV | 1µV |

附：XPX116型现场直流电流校验信号发生器是一种手持式仪表，能测量和产生0-24mA直流电流信号。仪器带有4½位LCD显示，具有0.1%的显示精度。该仪器外形小巧，便于携带，自带电池可反复充电，特别适用于二线制4-20mA仪器和控制系统的校验、测试和维修。

u 使用条件

l 环境温度：0—+50℃

l 环境相对湿度：85%以下

l 供电电源：（直流）9.6—12V

- u  基本误差

| 测试电流范围 | 输出电流范围 | 基本wu差 |
| --- | --- | --- |
| 0-24mA （-25%—+125%） | 固定档：4mA（0%） 20mA（100%） | 0.1%FS±1字 |
|  | 连续档：0—24mA （-20%—+125%） |  |

- u  负载能力

外部供电时，最da直流供电电压45V；内部电池供电时，20mA最da负载750Ω。

- u电源低电压显示

内部供电情况下，负载100Ω，输出电流26mA时，LCD上“LOW BATTERY”显示，此时电源电压在9.55V至9.2V之间。

- u  温度影响

产品的环境温度偏离20±2℃参比条件工作时，温度影响为0.2%FS/10℃。

- u  显示

4½位LCD显示，分辨力0.01mA或0.01%。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！