SB2204/3型智能化介质损耗测试仪技术特点

SB2204/3型智能化介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪器。可以在工频高电压下，现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电容电桥相比，具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。仪器内附标准电容器和升电压装置，在“内接”方式下使用，无需其它外接设备，便于携带。具有多种测量方式，可选择正/反接线、内/外标准电容器和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。内附SF6标准电容器，tgδ<0.005%，受空气湿度影响小，矢量运算法结合移相、倒相法，抗干扰效果好；能有效地消除强烈的电场干扰对测量的影响，适用于500kV极其以下电站的强干扰现场试验。

u主要特点

L.高压短路和突然断电时，仪器能迅速切断高压，并发出警告信息。

L.测量重复性好，电压线性好（测量准确度不受电压影响）。

L.一体化结构，重量适中，便于携带。

L.大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作，使用方便。

L.仪器自带打印机，及时保存测试数据。

L.高压电缆连接至试品，保障安全；仪器未接地报警，安全措施完备。

u技术指标

L.额定工作条件：温度0～40℃，相对湿度：30%～85%，供电电源220V±22V  50±1Hz

L.外形尺寸：440×330×400mm

L.重量:不大于23kg

L.功耗:不大于40VA

L.测量范围：介质损耗(tgδ) 0～1分辨率0.0001；电容量(Cx):zui小分辨率0.01pF

L.内接方式：试验电压试品电容量5kV 7.5kV 10kV  3pF～40000PF

1.5kV 2.25kV 3Kv  10pF～0.35μF

0.5kV 0.75kV 1kV  30pF～1.5μF

L.外接方式：“外接升压器”方式zui高试验电压10kV，“外接Cn”方式（外接高压、外接标准电容器）zui高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/ωC)

L.标准回路zui大电流50mA(In=UωCn)被试回路zui大电流2A(Ix=UωCx)

L.内部升压器输出能力：输出电压额定输出电流5kV 7.5kV 10kV  100mA；1.5kV 2.25kV 3kV  300mA；0.5kV 0.75kV 1kV  500mA

L.基本测量误差：

| 测量内容 | tgδ范围 | 电容量范围(Cx) | 试品类型 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质损 耗因数 tgδ | 0～0.5 | 50pF～60000pF | 非接地 | ±(1%读数+0.0005) |
|  |  |  | 接地 | ±(1%读数+0.0010) |
|  |  | 10pF～50pF或 60000pF以上 | 非接地 | ±(1%读数+0.0010) |
|  |  |  | 接地 | ±(2%读数+0.002) |
|  |  | 3pF～10pF | 非接地 与接地 |  |
| 电容量 |  | 50pF以上 |  | ±(1%读数+1pF) |
|  |  | 50pF以下 |  | ±(1%读数+2pF) |

u工作原理

仪器测量线路包括一路标准回路和一路被试回路，标准回路由内置高稳定度标准电容器与采样电路组成,被试回路由被试品和采样电路组成。由8031单片机运用计算机数字化实时采集方法,对数以万计的采样数据处理后进行矢量运算，分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位关系,并由之算出试品的电容值(Cx)和介质损耗角正切(tgδ)，测量结果可靠。现场有干扰时，先利用移相、倒相法减小干扰的影响，再将被试回路测`得的电流Ix′与单独测得的干扰电流Id矢量相加，得到真正的测量电流Ix，进而得出正确的测量结果。由图3可见，可根据不同的测量对象和测量需要，灵活地采用多种接线方式。如测量非接地试品（正接法）时，“LV”（E）点接地；而测量接地试品（反接法）时，则“HV”点接地。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！