ZX75直流电阻器产品应用技术特点

ZX75系列直流多值电阻器按照中华人民共和国行业标准JB/T8225-99《实验室直流电阻器》所规定的技术条件制造。符合国际标准IEC477-74《实验室直流电阻器》所规定的技术要求。

一、用途 
本直流多值电阻器是电阻值可变的电阻量具。在您的直流电路中可任意调节，并获得使您满意的高精度电阻值。整机校验0.1级以下的电阻器。整机校验携带式真流单臂电桥等。该产品起始电阻为0.01欧，消除了零电阻影响。

二、主要技术指标 
1、本电阻器的起始电阻值为 0.01Ω，
  电阻器调节范围：0.01～11111.11Ω。
2、各步进盘准确度：

| 步进盘 （Ω） | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度 （%） | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.5 | ±5 |

- 电阻器的参考功率为0.lW。标称使用功率为0.2W。
4、温度参考条件及允差：20±1℃。
5、温度标称使用范围：20±10℃。
6、使用环境相对湿度：≤80%。
7、电阻器线路与外壳之间的绝缘电阻≥500MΩ。
8、电阻器线路与外壳之间的试验电压，能经受频率为50Hz，正弦波交流电压2000V，历时1分钟不击穿。
9、外型尺寸：300mm×200mm×140mm
10，重量：3.4kg

- 三、结构与线路 
本直流多值电阻器是由六个十进电阻盘串联连接组成的多值电阻器。通过转动十进盘式开关可以得到调节范围中的任意值。

电阻器的十进电阻盘采用轻压力开关结构，接触电阻与变差极小，接触稳定可靠，且寿命长。内部电阻采用高稳定锰铜合金线于瓷管上作无感式绕制，并经过严格的人工老化处理、长期考核、筛选，因此具有很稳定的电阻值。

四、使用注意事项 
1、正确使用仪器，使用前先将各读数盘自0～10旋转几次，使刷片接触更可靠。
2、电阻器在使用中，应不超过所规定的标称使用功率。
3、本电阻器应存放在空气温度为10～30℃，相对湿度≤80%，不含有腐蚀仪器的气体和有害杂质的室内，且仪器不受日光的直接照射。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！