- ZX68C+兆欧表标准电阻器用途及技术特点

- 概述
中华人民共和国国家计量检定规程《JJG622－97绝缘电阻表（兆欧表）》，用来检定兆欧表而设计的2万兆欧旋转式标准电阻器。它具有阻值调节范围宽，使用方便等优点。与我厂ZX124C型多功能试验箱和CY3型恒速器配套，可对绝缘电阻表的所有项目进行检定。

- 二、用途
1、检定额定电压为2500V或低于2500V的各类绝缘电阻表。
2、供各类绝缘电阻表生产或修理中刻划标度盘。
3、适用于绝缘高阻计的校对或检定。
4、作高、中阻值标准电阻箱使用。

- 三、技术指标
1、本电阻器由固定电阻10KM和8只十进盘可调电阻串联而成，即：1×10KMΩ＋10×(1000M＋100M＋10M＋1M＋100K＋10K＋1K+0.1K）Ω。电阻值调节范围为11111.1110MΩ和21111.1110MΩ，最小步进值为100Ω。
2、各十进盘的等级指数和使用电压或电流（即参考电压或电流）见表1：
3、残余电阻值＜0.1Ω，变差＜0.01Ω。
4、环境的参考条件为温度23   ℃，相对湿度40％～60％。
5、环境的标称使用范围为 : 温度     23±5℃，
                         相对湿度 25％～75％。
6、线路对外壳的绝缘电阻＞1×1012Ω。
7、线路对外壳的绝缘强度能承受50Hz正弦波交流电压  5KV，历时1分钟不击穿。
8、本电阻器外形尺寸：490×249×171 mm。
9、重量：＜15kg

- 使用方法

- 检定兆欧表时，按下图接线:

- 1、电阻器与被检表之间的连接线应采用我厂配置的专用线或单芯塑料硬线悬空连接。

- 2、将被检表的E、L、G分别对应接至ZX68C高阻箱的对应接线端。.

- 3、连好接线后，即可按《JJG622－97绝缘电阻表（兆欧表）》检定规程规定的操作步骤和方法进行检定。根据被检表刻度调节高阻箱的开关，使被检表指针准确指示在被检值的刻度线，读取高阻箱示值即为实测值，与标称值计算相对误差值。

- 注意事项

- 1、在检定本电阻器时，应在温度20～25℃，相对湿度40～60％，且应有足够的稳定时间。

- 2、正确使用电阻器，在使用前应将各旋钮从0～10挡来回转动数次，使其接触稳定可靠。

- 3、电阻器在使用时，应注意实际施加在电阻器上的电压，不要超过主要承受电压读数盘的电压，以免造成电阻超差或烧坏元件。

- 4、电阻器应存放在环境温度为10～30℃,相对湿度 ≤75％且无腐蚀性气体、无露水、无阳光直接照射的室内。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！