SZ16-A(B)-变压器空载短路损耗测试仪技术特点

A型采用数字同步采样技术，该仪器可取代几块同等级指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。可同时显示三相电压、电流、功率、空载电流百分比、空载损耗、阻抗电压、短路损耗、功率等参数，可测空载和短路试验所需的电量参数。

测度精度：

电压（V）：量程：500V±0.2%

电流 (A)：量程：80A±0.2%

功率因数：0-1

电　　源：220V 50Hz B型输入特性

电压测量范围：0-750V宽量限。

电流测量范围：0-100A内部全部自动切换量程。

准确度 电压、电流、频率：±0.5%

功率：±0.5%（Cosφ＞0.1）,±1.0%（0.02＜Cosφ＜0.1）

工作温度：-10℃～+40℃

工作电源：交流160V～265V

功能特点

1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、短路损耗。

2、电压回路宽量限：电压最大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

3、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。

4、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

5、采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、等参数的真有效值，测量精度为0.2级。

6、该仪表可取代九块同等级的指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

技术指标

1、输入特性  电压测量范围：0－750V 宽量限。

电流测量范围：0－100A内部全部自动切换量程。

2、准确度

电压、电流：±0.2%

功率：0.5≤CosΦ≤1时，0.5级；0.5≤CosΦ<0.5时，1.0级；

3、工作温度：－10℃~ +40℃

4、工作电源：交流160V~265V

5、绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。

6、体积：32cm×24cm×18cm

7、重量：3Kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！