JSY-05全自动介质损耗测试仪主要技术指标

全自动介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪器。可以在工频高电压下现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电桥相比，具有操作简单、自动测量、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。

技术参数

◆额定工作条件

◆环境温度：0～40℃

◆相对湿度：30%～85%

◆供电电源：电压：220V±22V,频率：50±1Hz

◆外形尺寸：440×330×400

◆重    量：约18kg

◆电子电路功耗：不大于40VA

◆测量范围：

◆介质损耗(tgδ)：0～100％       分辨率0.0001

◆电容量(Cx)：                   最小分辨率0.01PF

全自动变频抗干扰介质损耗测试仪 是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作，微机自动完成全过程的测量。

该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备，同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。

仪器内部装备了高压升压变压器，并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV～10kV不同等级的高压，操作简单、安全。

本仪器设有以下保护功能：

·高压短路保护

·CVT过压保护

·仪器接地不好保护

# 全自动变频抗干扰介质损耗测试仪主要技术参数

1、高压输出： 0.5 ～10kV，200mA

每一档增加500V，共有二十档，容   量：2000VA

2、准 确 度： tgδ: ±(读数*1%+0.06%)

Cx: ±(读数*0.5%+5PF)

3、分 辨 率： tgδ：0.001％   Cx：0.001pF

4、测量范围： 0.001% ＜  tgδ  ＜ 100%

内施高压：3pF～60000pF/10kV  60pF～1µF/0.5kV

外施高压：3pF～1.5µF/10kV  60pF～30µF/0.5kV

外施高压：正接线时最大试验电流5A/30~300Hz

反接线时最大试验电流10KV/5A/30~300Hz

- 具有CVT变比测量功能，可测量CVT变比、极性和相位误差。

- CVT自激法低压输出：输出电压3~50V,输出电流3~30A

CVT变比测量：变比测量精度：±读数×1%    变比测量范围：10～99999

相位测量精度：±0.1°  相位测量范围：0～359.9°

- 6、电    源： AC 220V士10％   50士1Hz

- 7、测量方式：a.单频：45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz

- b.异频：45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自动双变频

8、谐波适应：  ≤3％

9、使用条件：  -15℃－50℃    相对湿度＜80%

10、外型尺寸： 460（L）×345（W）×345（H）

11、重   量： 35 kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！